产品招标要求

| 院区 | 标项号 （设备） | 产品名称（设备） | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 标项号 （耗材） | 产品名称 （耗材） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钱塘 | S2057 | 全自动核酸提取仪 | 套 | 1 | 0.18 | 详见附表1 |  |

注：该设备由医院购入作固定资产管理。

一、技术参数要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 设备用途：用于从各类样本，如痰液、鼻咽拭子、肺泡灌洗液、血浆、血清等多种样本中提取DNA或RNA。搭配核酸提取试剂盒，完成扩增前样本核酸提取工作 |
| 2 | 工作体积：20-1000ul。 |
| 3 | 磁珠回收效率：≥99.5%。 |
| 4 | 磁针：32针（处理通量：1–32通量）。 |
| 5 | 试剂兼容性：设备开放使用，适用于磁珠法核酸提取试剂 |
| 6 | 孔板类型：≥96深孔板，部分孔板下配备加热列。 |
| 7 | 可开展单人份样本上样，避免试剂浪费。 |
| 8 | 提纯孔间差：CV<10%。 |
| 9 | 杀菌消毒：紫外照射。 |
| 10 | 操作时间：15分钟可完成32个病毒样本的自动化提取。 |
| 11 | 温度设置范围：0~99℃。 |
| 12 | 振荡混合：多模多档可调，可根据液体体积自动调整振幅，避免因不适当的参数设置导致的液体溢出。 |
| 13 | 污染控制：防污染排风处理系统，11级HEPA过滤网，防止交叉污染。 |
| 14 | 操作界面：彩色液晶屏，触控操作，无需连接电脑使用。 |
| 15 | 程序存储：可建立至少64个账户，每个账户至少有100个程序存储空间 |
| 16 | 试剂搭配：可用于检测常见的呼吸道病原体项目，包括病毒、细菌、真菌等。 |
| ▲17 | 与医院现有的扩增仪(SLAN-96S、ABI7500)适配或核酸提取仪内含扩增仪模块。 |
| ▲18 | 可开展真菌三联核酸检测项目（曲霉菌属、新型隐形球菌及耶氏肺孢子菌）。 |
| 19 | 试剂包容性：对曲霉菌属中烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、米曲霉、土曲霉、构巢曲霉；耶氏肺孢子菌；新生隐球菌格鲁比变种、新生隐球菌新生变种、新生与格鲁比变种杂合体、格特隐球菌进行验证，均可正常检出。 |
| 二 | 配置要求（投标响应时请另附原厂配置清单） |
| 1 | 全自动核酸提取仪 1套 |

附表1、全自动核酸提取仪测试数：

| 标项号 | 产品名称 | 预估单台年测试数 |
| --- | --- | --- |
| 2057-1 | 曲霉菌属、新型隐形球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂 | 3600 |

三、资信及商务要求

| 1、 | 资信 |
| --- | --- |
| 1.1 | 医院销售业绩：提供医院用户清单，同一项目设备与耗材的业绩证明需同时提供。（要求同品牌同型号设备及耗材，不限销售公司。以销售合同或发票复印件为准。） |
| 1.2 | 耗材有两定平台代码能够线上采购 |
| ▲1.3 | 耗材试剂招标单位统一为LIS人份，试剂报价为主试剂每LIS人份的单价，以该报价计算价格分并成交（该单价应包含但不限于完成该检验项目所需的其他耗品、校准品、质控品、损耗等） |
| 1.4 | 测试数为预估值仅作评标基准，不作为采购承诺，买方根据实际需求分批采购。在实际采购过程中以LIS人份成交价结算。 |
| ▲2、 | 证件要求 |
| 2.1 | 代理证明（或制造商出具的授权书）。（适用于进口设备） |
| 2.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |
| 2.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的货物，包括附件）。 |
| 2.4 | 不作为医疗器械管理的货物提供相关说明资料。 |
| 3、 | 货物使用期限 |
| 3.1 | 自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |
| 4、 | 质量保证及售后服务。 |
| 4.1 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 |
| 4.2 | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 |
| 4.3 | 院区（杭州）本地有仓库，可保障3个月耗材储备量得1分，不能得0分。（提供公司仓库场所的证明文件、仓库布局平面图及照片） |
| 4.4 | 耗材采购计划响应及送达时间（承诺书） |
| 4.5 | 售后服务机构备品备件储备充足，能满足售后服务要求。 |
| 4.6 | 耗材应急预案： （1）应急、重大疫情及突发事件所需的物资或其他特殊加急物资的应对措施。有紧急情况，物资配送应对措施方案。 （2）如厂家或其他等原因，对医院紧急订单不能满足配送供应时的相应措施方案。 |
| 4.7 | 能对近效期、滞销耗材进行退换货服务（承诺书） |
| 5、 | 质保期 |
| 5.1 | 在设备使用期间，全设备免费保修，软件终身免费升级。 |
| 6、 | 培训（由验收部门视情况而定） |
| 6.1 | 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |
| 6.2 | 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |
| 6.3 | 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
| 6.4 | 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |
| 7、 | 交货时间、地点及货物包装 |
| 7.1 | 交货时间：合同签订后，接到甲方通知后30天内。 |
| 7.2 | 交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点（钱塘院区）。 |
| 7.3 | 货物包装：卖方提供货物包装方式 |
| 8、 | 安装调试 |
| 8.1 | 安装地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点（钱塘院区） |
| 8.2 | 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中 |
| 8.3 | 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失 |
| 8.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准 |
| 8.5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责 |
| 8.6 | 卖方负责买方的机房设计（按需提供），费用由卖方负责 |
| 9、 | 验收 |
| 9.1 | 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方机房之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前12个月内 |
| 9.2 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |
| 9.3 | 货物应符合国家相关标准、投标文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 9.4 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告 |
| 10、 | 技术资料及服务 |
| 10.1 | 卖方提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 10.2 | 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明 |
| 11、 | 知识产权 |
| 11.1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 |
| 12、 | 产权担保 |
| 12.1 | 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |
| 13、 | 违约责任 |
| 13.1 | 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计） |
| 13.2 | 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 |
| 13.3 | 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 |
| 13.4 | 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 |
| 13.5 | 其他违约责任参见合同要求 |
| 14、 | 签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） 验收合格后付全款。（适用大型企业投标） 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述规定。 |
| 15、 | 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行 |
| 16、 | 其他要求 |
| ▲16.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 |

请逐条响应，说明偏离情况（如要求提供证明材料的参数，需提供并标注材料页码，没有提供作负偏离处理）