产品招标要求

| 院区 | 标项号 （设备） | 产品名称（设备） | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 标项号 （耗材） | 产品名称 （耗材） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庆春 | S9006 | 连续性血液净化设备 | 套 | 1 | 1.9999 | 详见附表1 |  |

注：该设备由医院购入作固定资产管理。

△表示重要参数，▲表示废标参数

一、技术参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 基本参数要求 |
| △1.1 | ≥七个驱动泵（血泵、后稀释泵、前稀释泵/透析液泵、滤出液泵、肝素泵、枸橼酸泵、钙泵） |
| 1.2 | 管路与滤器分离:方便进行杂合治疗 |
| 1.3 | 加热系统:内置式高效集成式双侧盘管加热装置，不对血液直接加热，温度在≥35℃--39℃之间可调(非选配件)，至少可以每0.5℃递增 |
| 1.4 | 可实时显示当前治疗达成剂量 |
| 1.5 | 联网数据传输功能可以连接HIS系统 |
| 2 | 主要技术和性能规格要求 |
| 2.1 | 驱动泵要求 |
| 2.1.1 | 泵数量≥7个 |
| 2.1.2 | 血泵 ≥10~450ml/min |
| 2.1.3 | 后稀释泵 ≥0~10000ml/h |
| 2.1.4 | 前稀释泵/透析液泵≥0~10000ml/h |
| 2.1.5 | 废液泵 ≥ 0~12000ml/h |
| 2.1.6 | 肝素泵 ≥0~15ml/h |
| 2.1.7 | 枸橼酸泵≥0-650ml/h |
| 2.1.8 | 钙泵 ≥0-300ml/h |
| 2.1.9 | 枸橼酸泵和钙泵为一体化设计，配备专门的枸橼酸称和钙称枸橼酸抗凝的同时能一体化补充碳酸氢钠。实现所有补液一体化 |
| 2.2 | 压力监测 |
| 2.2.1 | 金属材质传感器具有完善的压力监测系统，≥4个非侵入式压力传感器，压力感应无需与血液直接接触。压力降监测快速判断滤器凝血。 |
| 2.2.2 | 动脉压力 ≥ -250mmHg~+350mmHg |
| 2.2.3 | 静脉压力 ≥ -80mmHg~+350mmHg |
| 2.2.4 | 滤器前压力 ≥ -400mmHg~+500mmHg |
| 2.2.5 | 废液压力 ≥-450mmHg~+500mmHg |
| 2.3 | 平衡秤 |
| 2.3.1 | 提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂≥4袋液体，自动提示换袋时间 |
| 2.3.2 | 称重范围：≥0~20kg |
| △2.3.3 | 线性精度：≤0.1% |
| 2.3.4 | 平衡秤、置换液秤、滤出液秤均置于机器下端,延长机器使用寿命,防止因液体渗出对机器造成腐蚀 |
| 2.4 | 具有超声空气监测器、漏血监测器、治疗液体除气壶、静脉壶及静脉夹 |
| 2.5 | 可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例 |
| 2.6 | 屏幕显示病人当前诊断数据，历史数据;提供最后三个治疗的数据，足够的病人数据，可列表或用趋势图形显示，帮助提示屏幕可用于所有模式，包括如何使用、解释和错误信息提示 |
| 2.7 | 支持机器远程移动，具有再循环治疗模式， |
| 3 | 报警系统 |
| 3.1 | 动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、TMP报警 |
| 3.2 | 气泡检知报警、装置异常报警 |
| 3.3 | 置换液/透析液换袋报警 |
| 3.4 | 加温器具备温度报警功能 |
| 3.5 | 肝素注射器结束报警 |
| 3.6 | 电源异常报警 |
| 4 | 治疗方式 |
| 4.1 | 治疗模式具有多种血液净化治疗功能，并在治疗中可互为转换 |
| 4.2 | 具有缓慢连续超滤（SCUF） |
| 4.3 | 具有连续静脉静脉血液滤过（CVVH）功能 |
| 4.4 | 具有连续静脉静脉血液透析（CVVHD）功能 |
| 4.5 | 具有连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）功能 |
| 4.6 | 具有血浆置换（TPE）功能 |
| 4.7 | 具有血液灌流（HP）功能 |
| 4.8 | 管路预冲时，为保证其排气充分，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成 |
| 5 | 硬件要求 |
| 5.1 | 中文显示系统:窗式软件，≥10.4英寸彩色操作屏幕，≥可旋转270度; |
| 5.2 | 自动除气装置ADU:在血流速为200ml/min时，可检测到最小体积为≤1μL的气泡 |
| 5.3 | 具有后备电池，停电时后备电池运行≥15分钟以上 |
| 5.4 | 提供完整的使用和保养中文手册 |

二、配置清单

| 序号 | 配置要求（响应时请另附原厂配置清单） |
| --- | --- |
| 1 | 连续性血液净化设备1套 |
| 2 | 自动除气装置1套 |
| 3 | 后备电池1套 |

附表1、连续性血液净化设备耗材情况：

| 标项号 | 产品名称 | 预估单台年用量 |
| --- | --- | --- |
| 9006-1 | 血液滤过器Hemofilter | 200 |

三、资信及商务要求

| 1、 | 资信 |
| --- | --- |
| 1.1 | 医院销售业绩：提供医院用户清单，同一项目设备与耗材的业绩证明需同时提供。（要求同品牌同型号设备及耗材，不限销售公司。以销售合同或发票复印件为准。） |
| 1.2 | 耗材有两定平台代码能够线上采购 |
| 1.3 | 年用量为预估值仅作评标基准，不作为采购承诺，买方根据实际需求分批采购。 |
| ▲2、 | 证件要求 |
| 2.1 | 代理证明（或制造商出具的授权书）。（适用于进口设备） |
| 2.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |
| 2.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的货物，包括附件）。 |
| 2.4 | 不作为医疗器械管理的货物提供相关说明资料。 |
| 3、 | 货物使用期限 |
| 3.1 | 自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |
| 4、 | 质量保证及售后服务。 |
| 4.1 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 |
| 4.2 | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 |
| 4.3 | 在院区所在地具备良好的供应保障能力，可保障3个月耗材供应（提供相应保障能力的证明文件） |
| 4.4 | 耗材采购计划响应及送达时间（承诺书） |
| 4.5 | 售后服务机构备品备件储备充足，能满足售后服务要求。 |
| 4.6 | 耗材应急预案： （1）应急、重大疫情及突发事件所需的物资或其他特殊加急物资的应对措施。有紧急情况，物资配送应对措施方案。 （2）如厂家或其他等原因，对医院紧急订单不能满足配送供应时的相应措施方案。 |
| 4.7 | 能对近效期、滞销耗材进行退换货服务（承诺书） |
| 5、 | 质保期 |
| 5.1 | 在设备使用期间，全设备免费保修，软件终身免费升级。 |
| 6、 | 培训（由验收部门视情况而定） |
| 6.1 | 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |
| 6.2 | 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |
| 6.3 | 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
| 6.4 | 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |
| 7、 | 交货时间、地点及货物包装 |
| 7.1 | 交货时间：合同签订后，接到甲方通知后30天内。 |
| 7.2 | 交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点（庆春院区）。 |
| 7.3 | 货物包装：卖方提供货物包装方式 |
| 8、 | 安装调试 |
| 8.1 | 安装地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点（庆春院区） |
| 8.2 | 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中 |
| 8.3 | 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失 |
| 8.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准 |
| 8.5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责 |
| 8.6 | 卖方负责买方的机房设计（按需提供），费用由卖方负责 |
| 9、 | 验收 |
| 9.1 | 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方机房之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前12个月内 |
| 9.2 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |
| 9.3 | 货物应符合国家相关标准、投标文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 9.4 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告 |
| 10、 | 技术资料及服务 |
| 10.1 | 卖方提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 10.2 | 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明 |
| 11、 | 知识产权 |
| 11.1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 |
| 12、 | 产权担保 |
| 12.1 | 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |
| 13、 | 违约责任 |
| 13.1 | 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计） |
| 13.2 | 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 |
| 13.3 | 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 |
| 13.4 | 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 |
| 13.5 | 其他违约责任参见合同要求 |
| 14、 | 签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） 验收合格后付全款。（适用大型企业投标） 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述规定。 |
| 15、 | 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行 |
| 16、 | 其他要求 |
| ▲16.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 |

请逐条响应，说明偏离情况（如要求提供证明材料的参数，需提供并标注材料页码，没有提供作负偏离处理）