## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
/ | 60006 | 物体表面消毒湿巾（季铵盐） | 张 | △1、根据《T/WSJD 001-2019载体消毒剂卫生要求》和卫生部《消毒技术规范》2002版的要求，提供疾控中心出具的相关检验报告。 2、主要成分：复合双链季铵盐含量不少于0.18%。 3、规格包含但不限于50～80抽/包。 4、消毒湿巾面积不小于250mm*200mm。 5、使用的无纺布规格达到：60g/㎡，无荧光增白剂，不起毛，不掉屑，触感厚实，耐擦拭，适配医疗设备表面。 6、产品有效期≥24个月，开启后有效期≥30天。 7、试用样品数量：每个规格各20包。
/ | 60007 | 物体表面消毒湿巾（含醇） | 张 | △1、根据《T/WSJD 001-2019载体消毒剂卫生要求》和卫生部《消毒技术规范》2002版的要求，提供疾控中心出具的相关检验报告。 2、主要成分：复合双链季铵盐含量不少于0.18%，乙醇含量不少于45%。 3、规格包含但不限于50～80抽/包。 4、消毒湿巾面积不小于250mm*200mm。 5、使用的无纺布规格达到：60g/㎡，无荧光增白剂，不起毛，不掉屑，触感厚实，耐擦拭，适配医疗设备表面。 6、产品有效期≥24个月，开启后有效期≥30天。 ▲7、中标产品须接受疾控中心参考WS/T 797-2022《现场消毒评价标准》针对某现场物体表面进行临床消毒效果验证（细菌菌落总数以及条件致病菌，包括但不限于金黄色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌），并承担费用。如结果不符合标准要求，则取消中标资格。 8、试用样品数量：每个规格各20包。
检验科 | 60008 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 | 人份 | 1、检测方法学：酶联免疫斑点法。 2、样本类型：肝素或柠檬酸钠抗凝血浆。 3、检测易用性：试剂无需复溶。 4、样本量：≤8ml。 △5、临床检测性能：灵敏度（或阳性符合率）≥95%，特异性（或阴性符合率）≥94%。（以产品说明书为准） 可靠性：在世界卫生组织（WHO）推荐使用γ-干扰素释放试验（IGRA）来检测结核分枝杆菌感染推荐产品名单中。 6、细胞数标准化：试验流程中具有细胞标准化计数步骤。 7、对照品：每个样本均具有阴性对照孔和阳性对照孔。 △8、刺激抗原：试剂盒具有两个单独的抗原ESAT-6和CFP10，每份样本均需检测两个独立的抗原孔。（以产品说明书为准） 9、有效期：未开瓶的试剂有效期大于12个月。（以产品说明书为准） 10、稳定性：开瓶后试剂保存在2~8°C有效期≥45天。（以产品说明书为准） 11、提供临床完成此项检验项目所需的培养基、样本密度分离液等配套耗材及孵育箱、辅助读数装置等辅助设备。（提供承诺书） 12、投标试剂使用期间一年内不超过四个批号。（提供承诺书） 13、试用样品数量：1盒。
超声科 | 60009 | 一次性使用引流导管及其附件 | 套 | ▲1、产品医保耗材编码前7位：C010603 △2、适用范围：用于将患者胸腔、腹腔内积液、渗出液等向体外引流。 3、材质要求：引流导管主体为聚氨酯材料，扩张器为聚乙烯材料，穿刺针主要包含不锈钢、聚碳酸酯、硅胶、ABS和PP,导丝为镍钛材料。 △4、导管采用一体注塑成型工艺，密封性好。 5、引流导管的断裂力：5Fr-12Fr的最小断裂力不低于10N，14Fr-16Fr的最小断裂力不低于20N。 6、导管提供多种规格长度，规格至少包含05Fr、08Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr，长度至少包含20cm、30cm。 7、导管为聚氨酯材料，引流导管X线下显影，定位显影效果佳，引流导管系统在40kpa负压下无泄漏。 ▲8、Y型穿刺针，穿刺针为医用不锈钢材质，损伤小，操作安全便捷。 9、镍钛导丝，J型端弯头记忆性设计，多次伸直不变形，表面光滑顺畅，并有刻度标识。 ▲10、配备鲁尔接头式引流袋，无需转换连接，锁定牢固不易脱落。 11、产品组成：产品基本配置有引流导管、扩张器、穿刺针、导丝，选用配置包括注射器、手术刀、注射针、带线缝合针、引流袋、外科手套、消毒刷、透明贴膜、纱布、消毒巾、方巾、洞巾、输液接头。 12、产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于0.5mg/套，产品一次性使用，最长使用时间不超过30天。