## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
检验科 | 60008 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 | 人份 | 1、检测方法学：酶联免疫斑点法。 2、样本类型：肝素或柠檬酸钠抗凝血浆。 3、检测易用性：试剂无需复溶。 4、样本量：≤8ml。 △5、临床检测性能：灵敏度（或阳性符合率）≥95%，特异性（或阴性符合率）≥94%。（以产品说明书为准） 可靠性：在世界卫生组织（WHO）推荐使用γ-干扰素释放试验（IGRA）来检测结核分枝杆菌感染推荐产品名单中。 6、细胞数标准化：试验流程中具有细胞标准化计数步骤。 7、对照品：每个样本均具有阴性对照孔和阳性对照孔。 △8、刺激抗原：试剂盒具有两个单独的抗原ESAT-6和CFP10，每份样本均需检测两个独立的抗原孔。（以产品说明书为准） 9、有效期：未开瓶的试剂有效期大于12个月。（以产品说明书为准） 10、稳定性：开瓶后试剂保存在2~8°C有效期≥45天。（以产品说明书为准） 11、提供临床完成此项检验项目所需的培养基、样本密度分离液等配套耗材及孵育箱、辅助读数装置等辅助设备。（提供承诺书） 12、投标试剂使用期间一年内不超过四个批号。（提供承诺书） 13、试用样品数量：1盒。
耳鼻咽喉头颈外科 | 60010 | 听小骨置换假体 | 根 | 1. 用于人工听力重建。 ▲2. 包含以下5种品规： 部分听骨（可裁剪）、部分听骨（免裁剪）、全听骨（可裁剪）、全听骨（免裁剪）、PISTON