## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
呼吸治疗科 | 60014 | 一次性呼吸管路 | 套 | 1、△吸气、呼气管路具备主动加热、温度传感功能，并能与配套呼吸湿化器主机实现全伺服温控。 2、湿化水罐具备自动加水功能。 3、▲呼吸管路接头符合ISO 5356-1 通用呼吸接头标准。 4、吸气、呼气管路长度：1.40-1.60m 5、△呼吸管路内配置细菌过滤器，细菌过滤效率≥99%、病毒过滤效率≥99%。 6、管路压缩容积：1.5L-1.60L；顺应性：2.0-2.2mL/cmH2O。 7、△管路为单人次使用，最长使用时限≥10天。 8、吸气、呼气双管路一体化套装，配套集成湿化水罐，无外置积水杯。