## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
呼吸治疗科 | 60014 | 一次性呼吸管路 | 套 | 1、△吸气、呼气管路具备主动加热、温度传感功能，并能与配套呼吸湿化器主机实现全伺服温控。 2、湿化水罐具备自动加水功能。 3、▲呼吸管路接头符合ISO 5356-1 通用呼吸接头标准。 4、吸气、呼气管路长度：1.40-1.60m 5、△呼吸管路内配置细菌过滤器，细菌过滤效率≥99%、病毒过滤效率≥99%。 6、管路压缩容积：1.5L-1.60L；顺应性：2.0-2.2mL/cmH2O。 7、△管路为单人次使用，最长使用时限≥10天。 8、吸气、呼气双管路一体化套装，配套集成湿化水罐，无外置积水杯。
麻醉科 | 60015 | 一次性使用无菌导管鞘套装（漂浮导管用） | 套 | 1、用于临床上扩大经皮切口，协助导管进入静脉。 2、扩张管与鞘管楔型光滑过渡，便于置入，具备抗折性能。 3、▲鞘管外径 8F 9F（包含）。可用于漂浮导管置入。 4、配套穿刺针，降低血管损伤，减少出血，利于压迫止血。 5、采用国际统一颜色码及数字编码标识规格。 6、配备止血阀结构，保障使用过程止血性能。 7、配置 PTFE 涂层导丝。 8、带标准鲁尔侧接口，鞘管接头自带保护套。 9、基本配置：导管鞘、PTFE 涂层导丝、穿刺针、5ml注射器；导丝规格不低于 0.035"，长度≥45cm。